## 护理呼叫系统
厦门市第三医院 护理呼叫系统
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 临床护理服务系统（BS) | （1）软件基于B/S架构，支持用户登录、权限管理、设备状态维护。 与本院现有系统无缝衔接，无需再做接口。 （2）▲提供操作系统的兼容性适配服务，确保系统前后端均能运行于国产化操作系统。（提供使用客户信息及适配认证证书）。 （3）▲提供数据库兼容性适配服务，确保系统能正常运行于国产化数据库（提供使用客户信息及适配认证证书）。 （4）支持消息机制、视图、WEBSERVICE等多种方式与院方HIS系统联网，可在30秒内需将病人信息更新到床头终端设备； （5）信息分类：能够从HIS中读取病人的相关信息并发布到相应的床头显示设备上，其相关信息包括但不限于房号、床号、床名、住院号（或病人ID）、病人姓名、性别、年龄、护理等级、饮食方式、费用类型、病情、陪护、隔离方式、过敏、加床、手术日期、入院日期、责任护士、主管医生、各类高危等； （6）权限管理，可以分配用户角色、登录账号，并对账号或者角色进行权限管理，分配操作内容等。 （7）▲分组呼叫：可以对患者呼叫进行分组管理，将患者呼叫转移到专管的责任护士的手持PDA及智能手机上实现呼叫通话。（提供国家级软件测评机构出具的软件产品登记测试报告复印件并有该检测功能符合项） （8）NAT穿透设置：可以支持开启Stunservice,当移动设备处于医疗内网WIFI的任一网段都可接收信息和处理呼叫。 （9）床卡管理：支持病人信息的管理，显示，床卡的修改等功能。 （10）病区管理：支持对采购人病区进行管理，包括对病区的添加、修改、删除、病床的管理等。 （11）患者信息显示：支持床位信息显示表，能以不同颜色区分病情程度。支持显示本床患者的详细资料，患者显示资料可以根据不同科室或特殊科室的要求更换资料显示模块。界面模式即时切换，系统预置多个模板，后台通过设置当前科室的模板，随时切换； （12）科室管理：支持对采购人的科室进行管理操作，支持科室的添加删除修改等功能，科室医护人员的修改配置。 （13）问卷管理：支持自定义问卷内容，实现无纸化办公。 （14）数据字典管理：支持对数据字典的添加、修改、删除等操作。 （15）医护信息管理：支持对医护信息的添加、修改、删除等操作。 （16）设备参数管理：可以按照时间段定时调节屏幕亮度、音量等，如：夜间屏幕亮度降低、播报音量等。 （17） 提醒发布：可以对指定床位发布费用、检查和护士护理等相关信息。 （18）▲广播发布：可以发布即时广播和定时广播，广播支持选择发布区域、发布时间，届时广播文字自动识别并转换成语音在规定区域内以文字和语音的方式发布。（提供国家级软件测评机构出具的软件产品登记测试报告复印件并有该检测功能符合项）（应有专科特色） （19）科室数据：可以通过科室记录进行数据显示并支持每日/周/月折现趋势统计，并可查看各科室的呼叫记录及详情。 （20）▲系统资源：可以监控并记录各服务器（院区、病区）运行状况，可对服务器的CPU、内存、磁盘状态进行监控。（提供国家级软件测评机构出具的软件产品登记测试报告复印件并有该检测功能符合项） | 套 |  | 院区一套，呼叫系统与信息交互平台
2 | 护士站交互大屏软件 | （1）一览表：可查看患者床位一览表信息。汇总高风险病人、特殊检查、特殊治疗病人。 （2）公告管理：支持不同权限可对病区设备发布公告消息提醒。 （3）交班信息：支持病区交班数据创建，包括交班病人床号、姓名、交班类型、诊断、体征、交班记录、交班护士等信息。 （4）排班管理：可录入护理人员、班次、班次配色等内容。 （5）宣教素材管理：根据配置权限支持单病区和多病区视频、图片、文章、文本、音频等多种格式素材上传。 （6）护理标签管理：根据配置权限支持单病区和多病区护理信息、注意事项、风险评估、病区总况等护理标签数据创建。支持配置护理标签名称、频次、关键字、颜色、关联条件、数据类型等属性。支持配置护理标签显示床号、患者姓名、患者主治医生姓名。支持查看护理标签统计表，可预览导出或打印 （7）资产管理：支持病区资产设备、借出预警时长创建。 （8）角色、用户管理：分配用户角色、登录账号，并对账号或者角色进行权限管理，分配操作内容等。 （9）接口对接：接口类型支持各类通用常见接口例如但不限于Webservice、视图等。接口内容科室信息、病区信息、病房病床信息、医生护士信息、护理等级信息、病情状态信息、病人信息、病区转入转出信息、患者离院时间记录信息、交班记录信息、医嘱信息、检查检验信息、护理信息、三测单信息、风险评估、手术记录等。 （10）系统集成：可扩展对接智能输液设备，实时显示输液进度。 | 套 |  | 院区一套
4 | 医护分机 | （1）15.6英寸以上多点触摸液晶屏，基于Android11.0以上系统深度定制开发；分辨率≥1920*1080；CPU≥六核；主频≥1.8GHz；内存≥8G，存储≥256G；支持有线听筒、无线听筒两种方式；RJ45、Type-c、WiFi、蓝牙；DC12V~36V宽幅供电/POE供电。 （2）显示所在护理单元的床位一览表（床号、患者姓名、性别、年龄等），点击具体床位后，通过床头屏对该床患者发起呼叫，对应呼叫床位的床头屏进行声光图文提醒。 （3）▲值班显示：支持屏幕选择值班室，选择具体值班室，点击进行呼叫，完成可进行通话，完毕可挂断。（提供符合《GB 4943.1-2002 音频、视频及类似电子设备安全要求》且具有CMA或CNAS认证的检测报告复印件并有该检测功能符合项。） （4）呼叫本机时，支持免提操作，也可以摘机与主呼方通话。 （5）支持在不同的时间点自动调节报号音量。 （6）响应增援呼叫—床头分机处置条件下，发起增援呼叫，医护分机能响应、挂断。 （7） 免提：支持免提操作，呼叫本机时，也可以摘机与主呼方通话；具备防误操作、误触发机制； （8）Fn自定义键：支持自定义功能，如“开门键”（对接门禁时）、“广播键”等； （9）运维提醒：支持设备运维查看设备运行情况，如呼叫中、通话中、响铃中、闲置、扫在位置和是否掉线情况； （10）呼叫优先级：紧急呼叫≥增援呼叫≥普通呼叫； | 台 |  | 每病区一台
5 | 门口分机 | （1）15.6英寸以上多点触摸液晶屏，基于Android11.0系统深度定制开发；分辨率≥1920*1080；CPU≥四核；主频≥1.8GHz；内存≥4G，存储≥32G;;RJ45、Type-c、WiFi、蓝牙;DC12V~36V宽幅供电/POE供电。 （2）支持竖屏、横屏两种方式安装，门口分机显示屏支持电子门牌功能，支持显示采购人名称、采购人logo、病区名称、床位编号，责任医生、护士长、跟排版系统对接动态显示责任护士的姓名或照片跟、患者信息等；显示界面支持通过网络传输轻松升级。 （3）门口分机提醒多种颜色显示，支持本病房呼叫或本病房卫生间紧急呼叫时，门口终端门灯用红色闪烁指示；护士进入本房间时门灯绿色常亮指示。 （4）▲响应功能：支持普通呼叫、紧急呼叫、增援呼叫，卫生间与淋浴间分机呼叫等业务的界面提醒与声音提醒。（提供符合《GB 4943.1-2002 音频、视频及类似电子设备安全要求》且具有CMA或CNAS认证的检测报告复印件并有该检测功能符合项。） （5）呼叫转移并接听：其他病房呼叫时，门口终端支持显示呼叫床位号或呼叫的房间号，并能和其他房间的床头进行通话。 （6）背光与音量调节：支持屏幕亮度和通话音量可分时段自由调节。（有手动取消按钮） | 台 |  | 每间病房一台
6 | 床头分机 | （1）支持TCP/IP网络通讯，支持POE供电。安卓版本不低于Android 7.1；CPU≥四核；主频≥1GHz；内存≥2G，存储≥16G; （2）显示屏尺寸不低于7英寸，电容屏，支持多点触控，可实现全触摸操作；分辨率≥1024*600，可视角度≥170°/170°，亮度≥0-250nit；屏幕寿命≥20000hrs. （3）呼叫手柄：床头分机带呼叫手柄，呼叫手柄采用人体工学设计，握感良好；采用螺旋线连接床头分机，节省空间同时保证线的长度同时增加拉扯 强度；采用独立大按键，按键区域无其他按键干扰，紧急情况下快速触发，无误操作风险；配备磁吸底座，方便收纳。 （4）界面显示:界面导航栏可显示床卡、提醒、导航、处置、增援等。界面显示字体可以通过后台调整大小 （5）床卡：支持显示床号、患者信息、医护人员信息、计时器、费用情况；可通过自定义图标显示护理等级、防压疮、饮食方式、防跌倒、过敏药物、预防烫伤、隔离、体位、VTE等护理信息项目和相关内容。导航：支持显示住院须知，相关诊疗，满意度、知识宣讲，出院流程，科室简介等模块，点击具体模块可显示具体内容。床头分机显示高危警示最少5个，并在统一界面。以上床头分机显示的信息应是动态的，跟HIS对接，根据医嘱实时更新。ICU及其他科室转入的病人床头分机信息应同步更新。 （6）提醒：支持显示针对该床位患者的具体提醒及内容。 （7）处置：点击“处置”按钮，可定位护士位置。 （8）▲处置状态下，可点击增援按键进行增援呼叫，请求支援处置，门口分机、医护分机、值班分机可同时收到增援呼叫。（提供符合《GB 4943.1-2002 音频、视频及类似电子设备安全要求》且具有CMA或CNAS认证的检测报告复印件并有该检测功能符合项。） （9）▲支持呼叫转移，处置状态下可作为简易护士工作站，可接收其他床头分机或卫浴分机的普通呼叫、紧急呼叫、增援呼叫。（提供符合《GB 4943.1-2002 音频、视频及类似电子设备安全要求》且具有CMA或CNAS认证的检测报告复印件并有该检测功能符合项。） （10）背光与音量调节：支持屏幕亮度和通话音量可分时段自行调节。支持通过管理平台自由定制及发布宣教内容到床头分机，支持文字、图片、视频等格式。 （11）支持通过管理平台自由定制及发布问卷内容到床头分机，并采集问卷调查结果。 | 套 |  | 每张病床一套
7 | 卫生间分机 | （1）供电方式：12-36宽压直流电 （2）支持IP68防水设计 （3）配置红色超大报警按键，醒目直观。 （4）支持：呼叫拉绳、蜂鸣器、灯光指示、呼叫取消按键。 （5）具有专用取消按键，在面板上与报警按键区分设计，便于病人在误按时主动取消报警。 卫生间分机发起呼叫，医护分机、值班分机、门灯、走廊显示屏均能正常响应, 便于医护人员快速响应。 | 个 |  | 每间病房卫生间一台、包括公共卫生间及淋浴间
8 | 值班分机（安装治疗室、护士站） | （1）支持TCP/IP网络通讯，支持POE供电。安卓版本不低于Android 7.1，CPU≥四核；主频≥1GHz；内存≥2G，存储≥16G；显示屏尺寸不低于工业级7英寸。分辨率≥1024*600像素，亮度≥0-250nit。 （2）可安装于护士值班室、医生值班室、治疗室、处置室等。 （3）呼叫功能：呼叫床头分机、医护分机、其他值班分机进行实时语音对讲，被呼设备无需接听即可通话。 （4）应答功能：接收普通呼叫、紧急呼叫、增援呼叫信息并进行处理。 （5）关屏功能：支持关屏模式，关屏状态下不影响接收呼叫，并支持双击屏幕唤醒； （6）▲支持屏蔽呼叫功能，可设置是否接听普通呼叫，是否接听紧急呼叫，是否接听增援呼叫。（提供符合《GB 4943.1-2002 音频、视频及类似电子设备安全要求》且具有CMA或CNAS认证的检测报告复印件并有该检测功能符合项。） （7）▲支持接收通过管理平台下发的即时文字和音频广播和定时文字和音频广播。（提供符合《GB 4943.1-2002 音频、视频及类似电子设备安全要求》且具有CMA或CNAS认证的检测报告复印件并有该检测功能符合项。） | 台 |  | 安装在治疗室、护士站内
9 | 走廊显示屏 | （1）双面液晶，彩色显示屏； （2）自定义提示和公告病区信息、日期时间等实时信息； （3）病房呼叫时，循环显示呼叫内容； （4）节能省电，扩展性更高；28.6英寸；辨率：1920*558 （5）亮度：500cd /m2 （6）对比度：1400:1(typ) （7）视角(度) 178°(上89/下89/左89/右89) （8）操作系统：Android 11 （9）CPU≥四核；主频≥1.8GHz；内存≥2G，存储≥16G （10）视频格式：支持RM/RMVB,MKV,TS,FLV,AVI,VOB,MOV,WMV,MP等 （11）图片格式：支持BMP,JPEG,PNG,GIF等 （12）网络支持：以太网、WiFi、蓝牙 （13）输入/输出端口：电源 *1，USB*2，HDMI*1，RJ45*1，TF卡*1 （14）输入电压：AC110-220V 50-60HZ | 台 |  | 每病区标配两台
10 | 护士站智能交互大屏 | 硬件配置： （1）不低于65英寸液晶显示屏，4K超高清显示，响应时间≤8ms，画面比例≥16:9，分辨率≥3840(H)×2160(V)，对比度≥12000:1，可视角度≥178°/178°，寿命≥30000小时，触摸点数：20点触摸； （2）Android 11.0以上操作系统；CUP≥四核 ， 运存≥4G、内存≥32G；支持 Wi-Fi、蓝牙4.2； 双频 2.4G/5G； （3）支持无线传屏功能，高精度红外触控功能；内置四阵列麦克风； （4）支持系统：Windows10/Windows8/Windows7/WindowsXP /Linux/Mac/Android/Chrome； （5）具有USB2.0/3.0、HDMI、TOUCH、RS232和网络接口； （6）电源：220V~50Hz1.0A 整机最大功耗：220W 待机功耗：≤0.5W； （7）含配套安装支架，满足现场安装要求； | 台 |  | 每病区一台
11 | 交换机 | 1.国产主流品牌，全千兆交换机，端口交换容量336Gbps，转发能力108Mpps。 2.接口类型：48个10/100/1000Base-T 以太网端口，4个千兆光口 ，Base-x-SFP光口，1个CONSOLE口。 3.支持 POE，单端口最大功率≥30W,POE功率≥370W，非网管型。 4.支持802.1Q（最大4K个VLAN） | 台 |  | 按需配置
12 | 其他要求 | 1、该项目包含院内院外现信息化系统对接费用，与本项目建设相关产生的系统改造、程序对接、项目实施等费用均包含在本项目总价中。 2、无偿配合对接医院三级等保建设要求。 3、系统相关软硬件及数据库确保能满足上级相关信创要求，提供规范的运行环境。 4、在未经医院授权许可的情况下，不得用医院的名义/关键字眼或任何相关地址、域名、信息等在任何网络区域、现实物理区域进行发布或展示、测试、介绍有关于本项目关联的所有系统、功能或数据信息等，须遵守所有接触到的关于医院的有形、无形资料和国家与医疗行业发布的相关保密规定内容，并提供相关承诺函加盖公章。如因乙方未遵守此条款导致医院受到直接或间接经济损失、不良社会舆论等结果，乙方须承担所有不良结果引起的所有经济责任和对应国家规定的法律法规责任。 5、所提供的软件产品不允许包含以下任何部分:病毒，时间炸弹，特洛伊木马，蠕虫病毒或者其它非法对系统进行访问（包括删除，关闭等）的功能。严格执行医院相关安全条例，提供相关数据。 6、验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下:(1)研究开发所完成的技术成果，达到了本项目的技术指标并具备使用条件后，由甲乙双方对系统进行测试，测试通过后，系统进入试运行阶段，如试运行期间系统运行正常或完成试运行阶段提出的功能修订，达到甲方要求，则双方在试运行期结束10个工作日内。以《软件需求规格说明书》为准(加有变更的需求部分以甲、乙双方签字确认的需求说明文件为准)，由验收小组按本合同和国家有关规定规范组织项目最终验收，出具最终验收报告。(2)在项目验收前，乙方应做好验收文件，必须包括软件源代码、数据库数据字典、设计文档、测试文档等相关技术文件，并通过甲方的审核。验收需提交的资料包括不仅限于：①产品需求文档②产品设计文档③产品测试报告④产品用户报告⑤产品用户手册⑥产品部署手册⑦其他安全证明材料:提供第三方具有相关资质的公司出具的全部代码安全审计的合格证明材料。(3)若项目验收不通过，乙方在规定时间整改后，再行验收。若再行验收仍不通过，甲方有权解除本合同，乙方应返还全部已支付费用，并按合同总价的20%支付违约金。(4)整体验收合格以通过甲方组织的终验并签署最终验收报告为准。验收合格报告出具日为系统验收合格日，并作为计算免费维护期起止日的依据。(5)验收过程所发生的一切费用由乙方承担。 7、质保期，自验收之日起3年。 | 项 | 1